目录

安全须知	1

一、简介	3

二、功能简介	3

三、技术参数	4

四、仪表配件	5

1、主机	5

2、电流钳传感器	6

3、电压测量线	7

五、测量使用说明	8

1、开关机说明	8

2、测量界面说明	9

六、测量接线	12

1、单向测量接线方式	12

2、三相三线接线方法	13

3、三相四线接法	14

七、产品附件	16

八、售后服务	17

九、PC机软件及驱动安装	18

1、驱动安装	18

2、管理软件安装及应用	18

# 安全须知

- 任何情况下，使用本仪表应注意安全。

- 使用前应确认仪表及附件完好，无破损、裸露及断线才能使用。

- 不能用于测试高于600V的电压。

- 确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。

- 仪表于潮湿状态下，请勿使用。

- 禁止在易燃性及危险场所测试。

- 测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，不能手触输入插孔，以免触电。

- 请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常工作。

- 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。

- 仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。

- 避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。

- 长时间不用本仪表，请将电量充到两格保存。

- 使用、拆卸、校准、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。

- 由于仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。

- 触摸屏严禁使用尖锐的硬度高的物体划动，以免损坏屏幕。

- 触摸屏严禁撞击或者施加压力。

# 一、简介

SMG-3000三相数字伏安相位测试表是进行三相电参数测量，可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。

SMG-3000三相数字伏安相位测试表设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数的测量计算，完全图形化界面，真彩色显示分辨率320×240，触摸屏操作人机界面友好，仪器便于携带。

# 二、功能简介

- 同时测量三相电压和四路电流（包含零线电流）；

- 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角；

- 测量电网频率和相序；

- 自动判别变压器绕组、容性和感性负载；

- 六角图显示，彩色相序分析；

- 有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量；

- 数据保存和查看功能；

- 数据静态保存功能；

- 3.2寸TFT彩屏显示具有触摸功能；

- 锂电池供电、可充电连续待机大于20个小时。

# 三、技术参数

| 类型 | 测量范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 1~600 | V | 0.3%×量程 | 0.01V |
| 电流 | 0.001~10 | A | 0.2%×量程 | 0.0001A |
| 有功功率 | 0.001~5000 | W | 0.5%×读数（PF=1） | 0.1W |
| 无功功率 | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×读数（PF=0） | 0.1VAR |
| 视在功率 | 0.001~5000 | VA | 0.5%×读数 | 0.1VA |
| 频率 | 45~65 | HZ | 0.1%×读数 | 0.01HZ |
| 相位 | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° |

注：在1mA-5mA在±3°

# 四、仪表配件

## 1、主机

图一、主机图

## 2、电流钳传感器

图二、电流钳传感器

电流测量选用高精度和高稳定度钳形电流传感器，本仪表可接4把电流钳传感器。

## 3、电压测量线

图三、电压测试导线

# 五、测量使用说明

## 1、开关机说明

持续按按键仪器进入如下画面；

图四、开机画面

继续按键3秒仪器进入真正开机状态，仪表会发出“滴”响声，证明仪表已开机这时放开按键。

## 2、测量界面说明

开机仪表自动进入测量界面如下：

图五、伏安相位测量界面

如果测量方式选择三相三线，用触摸笔轻触图标图标会变成，相同操作可实现单相测量。本仪表具有数据保持和保存功能，轻触图标，图标颜色由灰色变成测量数据静止，下面出现保存图标，轻触保存图标，可以保存数据，数据保存采用循环保存新保存数据会自动删除最早保存的那组数据，查看功能可以查看保存数据紫色图标会用R**（**代表01、02…10），通过上一页图标和下一页图标翻看数据。上述功能在功率测量界面同样有效。请按图标

图标变成蓝色如下图进入功率测量界面，保存数据时伏安相位测量数据同样被保存。

图六、功率测量界面

轻触向量图图标进入六角向量图测量界面，六角图按颜色画出电压和电流的矢量图（A相电压和电流为黄色、B相电压和电流为绿色、C相电压和电流为红色）。

图七、六角向量图界面

判断相序：

如果电压相序正确，电压数值前显示绿色标志，若错误，则为红色标志

如果电流相序正确，电流数值前显示绿色标志，若错误，则为红色标志

判断负载性质：

若为感性负载，则显示“L”，若为容性负载，则显示“C”，否则显示“-”

# 六、测量接线

## 1、单向测量接线方式

如下图：

图八、单相电接线方式

单相电测量将火线接到仪表的UA相，零线接到UN。电流钳传感器钳到火线上接入IA插孔。

## 2、三相三线接线方法

如下图：

图九、三相三线接线示意图

电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、红、黑三组），一端依次插入本仪器的UA、UC、UN相插孔，另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相。注意：黄色线接UA插孔，黑色线接UN插孔、红色线接UC插孔。

电流线的连接：再将IA、IC钳插入本仪器IA、IC插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。

## 3、三相四线接法

如下图：

图十、三相四线接线示意图

电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、绿、红、黑四组），一端依次插入本仪器的UA、UB、UC、UN相插孔中，另一端再接入被测线路的A相、B相、C相、零线。

电流线的连接：将 IA、IB、IC钳表插入本仪器IA、IB、IC插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。

# 七、产品附件

| 名称 | 全功能配置 | 标配 |
| --- | --- | --- |
| 主表 | 1只 | 1只 |
| 电流钳 | 4只 | 3只 |
| 充电器 | 1只 | 1只 |
| 鳄鱼夹 | 4只 | 4只 |
| 导线 | 4条 | 4条 |
| 触摸笔 | 1只 | 1只 |
| 说明书合格证 | 1分 | 1分 |
| 光盘 | 1张 | 1张 |
| USB数据线 | 1条 | 1条 |
| 手提箱 | 1只 | 1只 |

# 八、售后服务

本产品售出之日起1个月内出现质量问我公司负责更换新表，但用户不能自行拆机，如若拆机我们不视为所服务范围。1年内出现问题但并非用户使用不当造成，我们将免费负责维修，如客户使用不当造成损坏，我们将收取合理的维修费用。

# 九、PC机软件及驱动安装

## 1、驱动安装

将光盘放入光驱，打开光盘目录，打开【驱动】文件夹，双击【setup.exe】，安装成功！

## 2、管理软件安装及应用

安装伏安相位管理软件，打开文件夹【伏安相位软件】双击【setup.exe】，默认路径为C盘，可以更改成其他存储盘。点击【确定】等待安装成功。

安装成功在桌面上出现图标如下：

双击图标进入软件如下：

1、打开文件

点击“打开文件”，打开一个数据文件(*.dat)，可以查看前存储的数据。

2、连接设备

点击“连接设备”，可获取设备上的数据。

接收到数据后，

注意：设备必须切换到查看数据模式；

设备通讯过程中，由于经常拔插数据线，引起的找不到设备的问题，可通过重启软件解决。

3、保存、另存为

点击“保存”、“另存为”可将从设备获得的数据保存在硬盘上。

4、删除设备数据

点击“删除设备数据”，可清空设备上的数据(设备必须切换到查看数据模式)。

点击“确定”将删除设备上的数据。

5、导出Excel、Word

点击“导出Excel”、“导出Word”，可将数据转化为*.xls、*.doc文件(必须在左边的数据组中先选中第几组)。

导出Excel格式：

导出Word格式：

6、退出

点击“退出”，关闭程序。