SYQ-1884型

石油产品密度试验器

使 用 说 明 书

扬州市菲柯特电气有限公司

目   录

一、用途及适用范围……………………………………………2

二、仪器适用的工作条件………………………………………2

三、主要技术指标………………………………………………2

四、仪器结构……………………………………………………2

五、仪器使用说明………………………………………………4

六、注意事项……………………………………………………6

七、仪器成套及技术文件………………………………………6

本仪器为精密测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作！

一、用途及适用范围

本仪器是依据中华人民共和国标准GB/T 1884《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的，适用于测定原油和液体石油产品的密度。

二、仪器适用的工作条件

- 环境温度：  -10℃ ～ +40℃，环境温度的变化应不大于±2℃。

- 相对湿度：  ≤85％。

3、仪器工作时应放置在平整的工作台上，环境中应尽量减小空气的对流。

4、仪器不用时应放置在干燥处。

5、供电电源为单相三线制，必须有良好的接地端。

三、主要技术指标

1、工作电源：       AC220V±10％ ，50Hz。

2、浴缸容积：       Ф300㎜×340mm。

3、试管容量：       500ml。

4、加热功率：       700W，1000W。

5、温度控制器：

⑴ 控温范围：       0℃～100℃。

⑵ 控温精度：       ±0.2℃。

⑶ 温度传感器：     工业铂电阻，其分度号为Pt100。

6、温度计：         分度值为0.2℃的全浸水银温度计。

四、仪器结构

本仪器由浴缸及缸盖、电气控制箱、温度控制器、电动搅拌装置、电加热装置、密度计量筒及其夹持器、石油密度计、温度计等组成。

1、电加热装置

采用密封不锈钢管制成电加热器，为恒温浴提供足够的热源。

2、电动搅拌装置

采用60YN06－2B无减速单相异步电动机，输入功率25W，输出功率6W，转速1200r/min；搅拌叶轮Ф50mm(与加热管一起被不锈钢筒罩住)，保证恒温浴内安放密度计量桶处温度均匀。

3、温度控制器

采用FB9542GC型液晶屏数字显示温度控制器，传感器(分度号为Pt100)的信号送至温度调节器，并自动控制电加热器对恒温浴介质的加热功率，同时将浴缸内的温度显示出来。

4、浴缸及浴盖

浴缸为硬质玻璃缸，可存放恒温浴液体。缸盖上设有两个密度计量桶安装孔及量筒专用夹具，可同时进行两个试样的测定。另外用户如果需要在低温时测定试样密度，缸盖上还提供一个备用孔。通过此孔，可放置用户自备的致冷器以降低浴缸温度满足低温测试要求。

5、温度计

分度值为0.2℃全浸水银温度计，测温范围为-20℃～102℃。

⑴    ⑵    ⑶    ⑷   ⑸   ⑹     ⑺     ⑻   (9)

(10)            (11)   (12)     (13)    (14)       (15)

⑴电气控制箱 ⑵控制面板 ⑶浴缸盖⑷备用孔及橡胶塞

⑸电器罩 ⑹搅拌电机 ⑺温度传感器(8)温度计(9)试样筒夹持器

(10)总电源开关 (11)底座 (12)浴缸(13)浴缸定位圈(14)试样筒(15)底脚

图 1

6、控制面板（见图2所示）

⑸

⑴

⑹

⑵

⑺

⑶

⑻

⑷

⑼

图2

⑴ PV显示值：  显示测量温度或根据仪表状态显示各类提示符。

⑵ 移位键：     设定参数值时，用于设定位的移位。

⑶ 功能键：     设定值修改，参数的调出，参数的修改确认。

⑷ 温控Ⅰ：     700W加热器控制键，按动此键，700W加热器工作，键下的指示灯亮。

⑸ SV显示值：  显示设定温度或根据仪表状态显示定时时间及各类参数。

⑹ 减键：      用于可设定位数字的减小。

⑺ 加键：      用于可设定位数字的增加。

⑻ 搅拌：      按动此键搅拌电机工作，键下的指示灯亮。

⑼ 温控Ⅱ：    1000W加热器控制键，按动此键，1000W加热器工作，键下的指示灯亮。

五、仪器使用说明

- 测试前的准备

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 1884－2000《原油和液体石油产品密度试验室测定法(密度计法)》，了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。

3、按GB/T 1884－2000标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。

（二）使用方法

1、根据测定温度确定使用的恒温浴液体介质并注入恒温浴，液体介质的液面应高于加热罩上缺口（若注入油，应注意：油遇热体积要膨胀），以保证液体上、下循环。

2、接好搅拌电机及温度传感器并将其插入浴中，接通电源 ，打开电源开关、搅拌开关 。

3、电源接通后温度控制器进入工作状态，PV显示位置显示当前浴温值，SV显示位置显示上一次设定的温度值。

4、根据试验需要选定温度设定值。

5、启动温控Ⅰ、温控Ⅱ按键，加热管通电，浴温开始升高，当浴温升至接近设定值时，温控Ⅱ被自动关断（1000W处于不加热状态），此后温控Ⅰ（700W）加热处于受控状态。

6、温度控制器属于新一代高性能智能仪表，出厂时参数已设定好，用户不必再重新设定。当发现温控精度不能满足要求时，可按 “功能”键5秒，进入B菜单设置或修改参数（具体可参阅《温控仪使用说明书》的介绍）。

7、若发现温度控制器显示温度与玻璃温度计检测温度产生偏差时，则需作修正。

先确定修正值：当温度控制器显示值高于玻璃温度计检测值时，修正值应为负，反之则为正。例如：温度控制器显示值为80.0℃，玻璃温度计检测值为79.7℃时，修正值为 -0.3，而玻璃温度计检测值为80.3℃时，则修整值为+0.3。

再输入修正值：按“功能“键进入B菜单，按动”功能“键，SV显示位置显示SC 时，按移位键、加键或减键，输入修正值。修正完毕后再按动”功能“键，退出B菜单。

8、当恒温浴温度恒定在所需试验温度后，将密度计量筒专用夹具从浴盖上转一个角度后取下，将密度计量筒（试样已转移其中）套入夹具中，再将密度计量筒放入浴中，转动专用夹具与浴盖锁紧。

9、将温度计插入试样中，小心地搅拌试样，待其温度达到平衡状态后，再把合适的石油密度计垂直地放入试样中，并让其稳定。读取石油密计度刻度的读数并记下试样的温度，按中华人民共和国标准GB/T 1885的换算方法换算到20℃下的密度。

六、注意事项

1、浴温在80℃以下时可以用水浴，此时搅拌电机上的搅拌叶片不需作改动。当浴温超过80℃用油浴时，若达不到控温精度要求，则需对搅拌叶片作改动—将加热管保护罩拆除，将搅拌叶片角度拗大一点，增加搅拌力量，再装上保护罩。

2、浴液加温的同时必须不停地搅拌，以保证浴缸内温度均匀，搅拌电机不转，应先检查电容，再检查电机。

3、仪器接通电源后若温控仪PV显示位置无显示，可将后面板上温度传感器的尼龙插头拔下进行检查。在室温状态下，尼龙插头缺口所对的插脚与两边各插脚间的电阻值均小于110Ω，温度每提高1℃阻值升高约0.4Ω，而不与缺口所对的两个插脚间的电阻为零，以此来判断传感器的好坏。

4、温控开关打开后 ，若升温较慢，则可检查八芯航空插头。测量7、5 两脚间的电阻约50Ω，8、5两脚间的电阻约69Ω。如前者开路表明1000W加热管坏了，后者开路表明700W加热管坏了，以此来判断加热器的好坏。

5、若经检查加热管是好的但加热升温仍很慢，则可检查装在控制箱底板上的可控硅，必要时需更换该可控硅。

注意：当室温低于0℃时，请将水缸内的水放尽，防止结冰损坏器件！

警告：仪器发生故障时应立即切断电源，请专业人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

七、仪器成套及技术文件

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYD－1884石油产品密度试验器 | 台 | 1 |
| 2 | 温度计(-20～102℃、分度值0.2℃) | 支 | 1 |
| 3 | SY—05型石油密度计（10支组） | 套 | 1 |
| 4 | 传感器接套 | 只 | 1 |
| 5 | 温度计塞（3#） | 只 | 2 |
| 6 | 500ml试管 | 只 | 2 |
| 7 | 温度计挡圈（1#） | 只 | 4 |
| 8 | 橡胶塞（21#） | 只 | 1 |
| 9 | 电源线（250V 10A） | 根 | 1 |
| 10 | 保险丝 10A（φ5×20） | 只 | 2 |

2、技术文件

⑴ 使用说明书                                       1份

⑵ 合格证                                           1份

⑶ 产品保修卡                                       1份

⑷ 温度控制器使用说明书                            1份

检验员：                        包装员：

年    月    日                  年    月   日