SRS-2008全自动水溶性酸测定仪

使 用 说 明 书

扬州市菲柯特电气有限公司

扬州市菲柯特电气有限公司 	诚信务实 创新进取

尊敬的用户：

感谢您选用 S RS - 2008 自动水溶 性 酸测 定 仪。

我们希 望 本仪 器 能使 您 的工 作 更加 轻松 愉快 ，使您 在 试验 分 析工 作中得 到 办公 自 动化 的 感觉。

在使用 仪 器之 前 ，请 阅 读本 说 明 书 ，并 按说明 书 对仪 器 进行 操作 和维护 ， 以延 长 其使 用 寿命。

“只需 轻 轻一 按 ，试 验 会自 动 完成 ”是 本仪器 的 操作 特点 。

如 您对 本 仪器 感到 满意 ，请 告诉 您的 同 行 ；如 您 对 本仪 器 感到 不 满意 ， 请 拨 打（ 0514）89791802 告诉时刻为 您 服 务的 — 扬州市菲柯特电气有 限公司 ，本公司一定会使您 满意！

1

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

目	录

第一章	产品概述及技术指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 第二章	结构与安装．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 第三章	仪器操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第四章	出厂设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 第五章	维护与保养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

第六章	注意事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2

扬州市菲柯特电气有限公司 	诚信务实 创新进取

第一章	产品概述及技术指标

一、产品概述

本仪器是按照 GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法

（比色法）》设计生产的，专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水 溶性酸（pH）的测定。仪器自动化程度高，只需要按照标准规定注入油样和水后， 仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、 分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定，显示并打印测定 结果。

该仪器在提高工作效率和测试精度的同时，减少用户接触试样和试剂，最大

限度的保障其人身安全。

无需人工测量，只需将试样放置在试样杯内，仪器便自动进行进样、加热振 荡、测定、排液、显示结果等过程。

一次启动可测定 1～3 个试样，可以根据用户要求选择所需测定的试样，使 用方便，操作简单。

二、主要技术指标

1. 使用于 GB/T7598-2008 标准

2. 测试范围:PH4.0～7.0

3. 测量误差：≤±0.05PH

4. 重复性：≤0.05PH

5. 适用温度：10℃～45℃

6. 适用湿度：30%～85%

7. 电源：AC220V/50HZ

8. 功率：500W

3

扬州市菲柯特电气有限公司 	诚信务实 创新进取

第二章	结构与安装

一 、 主 机 结构

热敏打印机

液晶显示器

（ 正面 ）

废液口

通信接口

电源插座

（ 背面 ）

保险座 接地端子

4

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

二 、安装

1. 开箱： 打 开包 装 箱 ，取 出 附 件 箱 ， 清 点 附 件。取 出 主 机安 放 在 稳 固 的工作 台上 。

2.  将接地线 一 端固 定在 仪器 背部 的 接 地端 子 上 ，另 一 端可 靠 地接地 。

3.  将 电 源线 一 端插 入 仪器 后 背 板 的电 源插 座上 ， 插 牢 。

4.  将废液 软管 接 在 后 背 板 废液 出 口 处 ， 软管 另 一 端插 入 一 个 合 适 的

废液 瓶 口内 。

5.  打 开 前 面 板 将 标 有 溴 甲 酚绿 的 蠕 动 泵管 与 溴 甲酚绿 指 示剂 瓶相 连 ， 再 将 标 有 溴甲酚紫 的 蠕 动 泵管 与 溴 甲酚紫 指 示剂 瓶相连 。 将

三 个 蠕 动 泵 的 压 臂 分 别 压 下 ， 并用 拨 杆 锁紧 。 关闭 前 仓 门 。

安全提示：

1、仪器使用 ~220V 电 源 ，仪器外 壳 应通过接地端子可靠接 地， 以防触电事故发生！

2、仪器测定过 程 中，应谨防人 体 任何部位接触运动部件以

防机械性损伤事故！

5

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

第三章 仪器操作

一. 开机画面

轻 触 仪 器前 面 板 的电 源开 关 ， 仪器进 入如 下 主 界 面：

时间设置

自动水溶性酸测定仪

请操作……

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

样杯置空

样品测定

数据查询

清洗关机

等 待期间 ，仪器进行自 检 和 初始 化 复 位 ， 待 完成 后 显示提示 操作

主 界 面 ， 此 时 用 户方可 进行 操作 ：

时间设置

自动水溶性酸测定仪

请操作……

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

样杯置空

样品测定

数据查询

清洗关机

6

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

二. 加入试样

打开仪器上盖，内部固定有 1#~3#共 3 个试样瓶，最多可以同时测定 3 个试 样。每只试样瓶内先用量筒注入 50ml 预先煮沸 5 分钟的去离子水，再用另一只 量筒注入 50ml 待测油样，盖好上盖。

三. 安放一次性反应杯

根据待测试样的数量，取 3～9 个一次性反应杯，每三个一组成纵列，按照从 左到右的顺序，安放在仪器右下部的反应杯托盘孔内。

四. 时间设置

轻触显示屏幕上的“时间设置”键，进入如下界面：

增 加

增加减少键调整参数	减 少

跳格键选择参数

按确认键保存退出

跳 格

**************************

20 	年08月14日17时17分53秒 	退 出

<增加>、<减少>键调整年、月、日、时、分、秒各参数；

<跳格>键选择所需调整参数；

<确认>键返回主界面；

五. 样杯置空

轻触<样杯置空>键，进入如下界面：

7

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

01	02 号	号 油	油

样	样

03	全部选择

号

油	重新选择

样

确认

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

轻触<01 号油样>、<02 号油样>……，该处将呈高背光显示，表示仪器将要

清空 1 号油样杯、2 号油样杯……中的油样；

01	02 号	号 油	油

样	样

03	全部选择

号

油	重新选择

样

确认

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

若想要同时清空所有油样杯中的油样，可以轻触<全部选择>，<01 号油样>、

<02 号油样>、<03 号油样>全部呈高背光显示，按<确认>键后，仪器将自动进行

样杯置空动作。

8

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

01	02 号	号 油	油

样	样

03	全部选择

号

油	重新选择

样

确认

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

待动作完成后，轻触<退出>键，返回主界面。

六. 样品测定：

轻触<样品测定>键，进入如下界面：

01	02 号	号 油	油

样	样

03	全部选择

号

油	重新选择

样

开始测试

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

轻触<01 号油样>、<02 号油样>、……该处将高背光显示，表明此油样被选

定，将要进行测试，如图所示：

9

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

01	02 号	号 油	油

样	样

03	全部选择

号

油	重新选择

样

开始测试

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

这样表示 3 号油样被选中。

如果三种油样都需要测定，只需按下右侧<全部选择>键即可，如图：

01	02 号	号 油	油

样	样

03	全部选择

号

油	重新选择

样

开始测试

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

<重新选择>：避免误选择，可进行重新选择，直至所需要测量的试样位选择

完毕即可；

<退出菜单>：返回主界面；

10

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

<开始测试>：进入测试界面，仪器将按照标准规定的步骤，按顺序一次进行

加热、振荡、静放、抽取水样、显色、比色、判断 pH 值，直至所有预先设定的 试样全部测定完毕，仪器显示本次测定结果并且储存，此时界面将自动转入<数 据查询>界面；

1、 加热，将所需测试的试样温度升高到 80℃

升温到80℃，现在56℃

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH)

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

11

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

2、 振荡 5 分钟，此时伴随着风扇动作，进行散热，振荡完毕后，将要静止一段

时间，使其试样分层并冷却至室温。

振荡5分钟，剩3分01秒

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH)

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

油样降温静放分层，请稍候…

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH)

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

12

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

3、 开始测试

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 开始测试2号油样

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

所需测试油样对应的阀门打开，抽取试样，分别注入两个反应杯(第一个注

入油样的反应杯，称反应杯 1；第二个注入油样的反应杯称反应杯 2)

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 向反应杯1中注入试样

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

13

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 向反应杯2中注入试样

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

开始滴定指示剂溴甲酚绿和溴甲酚紫，经过严密计算，两种指示剂分别滴入

九滴。

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 滴入溴甲酚绿，1滴

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

14

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 滴入溴甲酚紫，1滴

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

进行搅拌，使其充分反应，静止几秒

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 搅拌静放

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

依次抽取两种反应液，到比色皿，进行比色测试

注：

滴入溴甲酚绿的试样，称反应液 1；

滴入溴甲酚紫的试样，称反应液 2；

15

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 抽取反应液1进行比色

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 抽取反应液2进行比色

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

16

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

待比色完成后，将反应液排出。

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH) 未选定 测试完毕，正在排液

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

此时 2 号油样测试完成,显示测试结果，其 pH 值为 5.80

温度: 27.8℃	湿度: 44%RH

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH)

未选定

5.80pH

**************************

2009年08月14日17时17分53秒

上述为一种油样水溶性酸值的整个测试过程。

17

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

七. 数据查询

轻触<数据查询>键，进入如下界面：

第10页	上 页

2009-08-04	17:17:43	下 页

杯 号

1号油样

2号油样

3号油样

水溶性酸值(pH)

5.80pH

5.85pH	删 除

5.80pH

打 印

温度: 22.8℃	湿度: 20%RH

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

<上页>、<下页>：浏览已经测试完成的数据；

<删除>：删除屏幕当前显示的数据；

<打印>：打印屏幕当前显示的数据

<退出>：返回主界面；

18

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

八. 清洗关机

轻触屏幕上<清洗关机>键，进入如下界面：

清洗关机

取两支一次性样杯，加入适量乙醇，

放在样品盘一号杯位的位置， 按《开始》键对仪器进行清洗；	开 始 待清洗结束后，仪器自动关闭。

**************************

2009年08月14日17时17分53秒 	退 出

按照显示界面提示进行操作，取两支一次性样杯，加入适量乙醇，放在样品盘一

号杯位的位置，轻触<开始>键对仪器进行清洗；清洗结束后，仪器自动关闭。

<退出>键返回主菜单。

九. 测定结束，取出一次性反应杯，弃去；打开仪器上盖，旋下试样瓶，用洗涤

剂和热水清洗干净，晾干备用。

十. 打开前仓门，松开蠕动泵压臂拨杆

19

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

第四章 出厂设置

根据 GB/T7598-2008 标准，SRS-2008自动水溶性酸测定仪采用比色法测量油 中水溶性酸的含量，结果用 PH 值表示。在出厂之前，对仪器进行精确标定，将 标准 PH 值溶液对应的色度值存储在仪器控制系统中，测试油样的色度值与其比 较，即可得到该油样的溶于水的酸值大小。主要工作如下：

配置标准 PH 值溶液

1）试剂与材料

① 除盐水或二次蒸馏水， 煮沸后，pH 值为 6.0～7.0，电导率小于 3μ

s/cm(25℃)

② 邻苯二甲酸氢钾：基准试剂

③ 磷酸二氢钾：基准试剂

④ 氢氧化钠：分析纯

⑤ 盐酸：分析纯，相对密度为 1.19

⑥ 无水磷酸二钠：有机纯

⑦ pH 指示剂：溴甲酚绿，溴甲酚紫。其配制方法及变色范围见表 1

表 1	指示剂的配制

| 指 示剂 名称 | 变色 范围 | 配制 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 溴甲酚绿 | 3.8～ 5.4 黄 ～ 蓝 | 将 0.1g 溴甲酚绿 与 7.5mL0.02mol/L 氢氧 化 钠 一 起研匀 ，用 除盐 水 稀释 至 250mL， 再 用 0.1mol/L 氢氧 化 钠 或盐 酸 调整 pH 值 为 4.5～ 5.4 |
| 溴甲酚紫 | 5.2～ 6.8 黄 ～紫 | 将 0.1g 溴 甲 酚紫 溶 于 9.25mL0.02mol/L 氢 氧 化 钠 中，用 除盐 水 稀释 至 250mL, 再 用 0.1mol/L 氢氧 化 钠 或盐 酸 调整 pH 值 为 6.0 |

2）配制缓冲溶液

① 0.2mol/L 邻苯二甲酸氢钾溶液

准确称取预先在 100℃～110℃干燥过的邻苯二甲酸氢钾 40.846g，溶于适量

水中，移入 1000mL 容量瓶，再稀释至刻度，并摇匀。

② 0.2mol/L 磷酸二氢钾溶液

20

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

准确称取预先在 100℃～110℃干燥过的磷酸二氢钾 7.218g，溶于适量水中，

移入 1000mL 容量瓶，再稀释至刻度，并摇匀。pH 为 3.8～7.0，间隔 0.2.

③ 0.1mol/L 盐酸溶液

量取 17mL 浓盐酸注入 1000mL 容量瓶，用水稀释至刻度(此溶液浓度约为

0.2mol/L),再用依据 GB/T601 制备的标准碱溶液进行标定，配制称 0.1mol/L 的

盐酸溶液。

④ 0.1mol/L 氢氧化钾溶液

迅速称取 8g 氢氧化钠放入小烧杯中，加入 50mL～60mL 蒸馏水使其溶解，移 入 1000mL 容量瓶，再加 2mL～3mL10%的氯化钡溶液以沉淀碳酸盐，稀释至刻度， 静置澄清，取上层清液(此溶液容度约为 0.2mol/L)，用 GB/T601 制备的标准酸 溶液进行标定，配制成 0.1mol/L 氢氧化钠溶液。

⑤ pH 标准缓冲溶液

按表 2 的要求配制 pH 标准缓冲溶

表 2 pH 标准缓冲溶液的配制

| PH | 0.1mol/L 盐酸/ml | 0.2mol/L 苯二 甲酸氢钾/mL | 0.1mol/L 氢氧 化钠/mL | 0.2mol/L 磷酸 二氢钾/mL | 稀释至体积 /mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 0.1 | 25 |  |  | 100 |
| 4.2 |  | 25 | 3.0 |  | 100 |
| 4.4 |  | 25 | 6.6 |  | 100 |
| 4.6 |  | 25 | 11.1 |  | 100 |
| 4.8 |  | 25 | 16.5 |  | 100 |
| 5.0 |  | 25 | 22.6 |  | 100 |
| 5.2 |  | 25 | 28.8 |  | 100 |
| 5.4 |  | 25 | 33.1 |  | 100 |
| 5.6 |  | 25 | 38.8 |  | 100 |
| 5.8 |  | 25 | 42.3 |  | 100 |
| 6.0 |  |  | 5.6 | 25 | 100 |
| 6.2 |  |  | 8.1 | 25 | 100 |

21

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

| 6.4 |  |  | 11.6 | 25 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 |  |  | 16.4 | 25 | 100 |
| 6.8 |  |  | 22.4 | 25 | 100 |
| 7.0 |  |  | 29.1 | 25 | 100 |

22

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

第五章 维护与保养

一、更换指示剂

指示剂溴甲酚绿和溴甲酚紫用尽后取出原瓶，重新更换，再原样装回原

位。

二、更换蠕动泵管

打开仪器上盖，向上拔动蠕动泵的拔杆，即可松动甭管的压板，取下磨 损的旧泵管，退出旧泵管上的管箍，套在一根新的泵管上，再把新管原样装回泵 体上，用拔杆把泵管压板压回原位。

三、更换打印纸

按下左图的按钮，将打印纸按照右图装入打印机，并关闭前盖即可。

按钮

左图	右图

23

扬州市菲柯特电气科技有限公司 	诚信务实 创新进取

第六章 注意事项

一、蠕动泵

仪器使用完毕后，请将蠕动泵的压臂松开，防止蠕动泵软管被压臂长期

挤压，而造成损伤。

二、试验用水 测定试样之前，将去离子(或蒸馏水)水煮沸，赶尽其中的二氧化碳。

24

# Text boxes

09